数字式绝缘电阻测试仪

(适用机型:DY30-1  DY30-2  DY30-3)

使

用

说

明

书

上 海 苏 特 电 气 有 限 公 司

- 概述

全新的DY30系列数字式绝缘测试仪包括DY30-1、DY30-2、DY30-3等机型。新潮款式及改良电路的全新设计、功能更全、精度更高、操作更方便可靠，不同的机型，输出测试电压从15V/50V/125V/250V/500V/

1000V/2500V中可切换，测量范围最高可达20000MΩ，并可测量交流电压。该产品使用于测量变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电气设备及绝缘材料的绝缘电阻，并对各种电气设备进行保养维修、试验及检定，是您理想的电工测量仪表。

- 安全规则及注意事项

- 使用前应仔细阅读操作说明书；

- 本仪表的使用和测试是与IEC1010、电辐射等级Ⅱ及安装种类（过压器件类）Ⅱ的要求是一致的；

- 后盖没有盖好前严禁使用，否则有受电击的危险；

- 使用前应检查表笔的绝缘层完好，无破损；

- 测试过程中，不要旋转量程开关；

- 液晶显示“”符号时，表示电池电压不足，应及时更换电池，以确保测试精度。

- 电气符号

重要提示     电池不足   小心高压     双重绝缘        交流电压

- 性能特点

1.低功耗CMOS双积分A/D转换继承电路，自动校零，自动极性显示，

低电池提示及超量程指示；

2.液晶显示：3 1/2位大屏显示，最大读数1999；

3.数据保持功能，功能符号显示；

4.测试电压可利用旋转开关切换；

5.可测量AC700V以下的电压；

6.LED灯指示高压正常工作；

7.电池低电压指示；

8.电池驱动，免去手摇发电的操作；

9.宽量程范围0-20000MΩ，并自动转换量程；

10.强带负载能力，大于1.5mA的输出短路电流，工作电流

最大为200mA；

11.完善的保护电路，有效防止电压反击的损害；

12.液晶显示尺寸：67×28mm（字高20mm）；

13.电源：1.5V的5号电池共6节（R6AASUM-3）；

14.外形尺寸：150×100×70mm；

15.重量：约680g(包括电池)；

16.环境条件：

工作温度：0℃~40℃，相对湿度<80%

储存温度：-10~50℃，相对湿度<85%

保证精度的温度：23℃±5℃，相对湿度<75%

- 技术指标

准确度：±（ %读数±字数），保证期为一年

环境温度：23℃±5℃

相对湿度：<75%

| 型 号 | DY30-1 | DY30-2 | DY30-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测 试 额定电压 | 250V/500V /1000V | 500V/1000V /2500V | 15V/50V /125V |
| 输出电压 | 测试额定电压的90%--100% |
| 测量范围 | 0-2000MΩ | 0-20000MΩ | 0-200MΩ |
| 最小分辨率 | 0.001 MΩ | 0.001错误！链接无效。 | 0.001错误！链接无效。 |

| 测 量 准 确 度 | 0-200MΩ±(3%读数+2个字) |
| --- | --- |
|  | 200MΩ-10000MΩ ±(5%读数+3个字) |
|  | 10000MΩ-20000MΩ ±(10%读数+5个字) |
| 交流电压 测量范围 | 0-700V |
| 测量准确度 | ±(1.5%读数+5个字) |

- 操作说明

1.安全注意事项

①小心高压电击。当绝缘电阻测试完毕，请确认被测对象上的高压已经放电完毕。

②在测量过程中，请不要触摸被测对象，小心高压电击。

③测绝缘电阻时，被测对象不应带电，并确认被测对象安全接地，在测试前应使测试对象两测试端间短路放电。

④测绝缘电阻时，请勿让外界电压加入测试回路。

⑤在测试开始前，请确认旋钮开关的位置及测试线的连接是否紧密。⑥当高压启动开关开启后，L端和E端之间输出15V-2500V（视不同档位而定）高压，此时千万不能触及仪表和被测物体的裸露部分，否则会有电击危险。

2.交流电压测试法

①！不要测量700V以上的电压。

②测试端连线

将带高压测试棒的测试线的插头插入仪表的ACV端插座，将带表笔的测试线的插头插入仪表的G端插座。

③被测对象的连线拨动开关置“700V”位置，将表笔和测试棒的探针接在被测对象上。

④此时，数字表头的显示值即为被测对象两端的交流电压值。

3.绝缘电阻测试

①测试端连线

将带高压测试棒的测试线的插头插入仪表的L端插座，将带大测试夹子的测试线的插头插入仪表的E端插座。将带表笔（表笔上带小夹子）的测试线的插头插入仪表的G端插座。分别连接好。

②测试连线

仪表E端插座的接线（带大测试夹）为接地线；

仪表L端插座的接线（带高压测试棒）为线路线；

仪表G端插座的接线（带表笔，表笔上有小夹子）为屏蔽线，接在被测对象的表面，以防止表面泄漏影响测试阻抗。拨动开关置[OFF]位置，将测试夹子接到被测物品的一端，将表笔上的小夹子接到被测物品的表面，防止电流泄漏。

③额定电压选择

选择你的绝缘电阻测试所需要的额定电压，请将旋钮转到相应电压档。

④测试操作

将测试棒的表笔接到测试对象的另一端。按一下高压开关[TEST/STOP]，此时，红色指示点亮，表示测试高压输出已经接通。当测试开始后，数字表头有读数显示。数字表头所显示的数字值即为被测对象的绝缘电阻值。

当高压指示灯点亮，则表示测试仪表工作正常。如果不点亮，则电池容量不足或电池连接不正常。

当被测电阻小于1MΩ左右时，蜂鸣器会鸣叫提示。

⑤关机

测试完毕后，按一下高压开关[TEST/STOP]，红色指示灯熄，表示测试高压输出已经断开。拨动开关置[OFF]位置，LCD液晶屏无显示。对容性负载，还应先将被测对象上的残余电荷放完毕，以防止残余电荷放电伤人，再拆下测试线。测试完毕。

- 维护保养

您的仪表是一台精密的电子设备，应小心维护保养。

①不要随便打开仪表后盖，如后盖未完全盖好固定，切勿使用；

②更换电池须在拨去表笔并关闭电源开关后进行，打开电池盖，按相应规格和极性更换和安装电池；

③仪表长期不用时，就取出电池，放在干燥通风的地方；

④不可随意改动内部电路，以免仪表受损，如有故障，请与我们联系。

- 附件

1.绝缘表的专用测试线            1套

2.操作说明书                    1本